全自动核酸提取仪
核酸提取方式：磁棒式磁珠法，提取过程中只涉及磁珠转移，不带液体转移。

工作模式：全自动加样+核酸提取+PCR反应体系加样

样本通量：1-96，抽拉式样本架

TIP头用量：每个样本仅需2-3个Tip头

处理体积：20-1000ul

样本处理时间：60分钟内完成96个样本的处理（和试剂相关）

*磁珠回收率：≥98%

磁棒磁通量：≥4500Gs

提取孔间差：≤3%

控温范围：室温-105℃，裂解和洗脱工位，加热位置为第1列和第6列

振荡方式：磁棒垂直振荡（5档可调）（振荡幅度由体积智能调节）

模块工位数量：6个，可放置6个96孔深孔板

温度显示分辨率：0.1℃

机械臂数量：一个，用于样本和试剂的添加

加样通道：2通道

探液方式：气压式液面探测方案，堵针智能检测

TIP头种类：50ul,200ul,1000ul可选，一次性黑色导电针，带滤芯

加样精度：10ul，CV≤3.0%，准确度≤5.0%，针规格50ul；50ul，CV≤2.0%，准确度≤2.0%，针规格1000ul；100ul，CV≤1.5%，准确度≤2.0%，针规格1000ul

单次移液范围：2-1000ul
*PCR板位：2个PCR板位，具备制冷功能
*TIP头位：6个Tip头板位，用于三种类型TIP头放置
试剂位：2个试剂位（5ml冷冻管带低温冷藏，一个预留工位）
样品保护功能：开机自检、断电保护、高温报警、过温保护、取针和脱针保护

声光报警：有（红蓝双色闪烁）

消毒与去污染方式：UV灯和高效过滤器

照明灯：有

安全门设计：仪器在打开安全门的情况下暂停工作，避免因操作人员误操作开门导致人员受伤或影响提取结果

显示屏：10.1寸电容触控屏，2+32G内存工控屏

操作系统：Windows系统

条码扫描：可选配

项目存储：可储存上限＞1000个

接口方式：标配2个USB接口

*内置风道：风道内置，可避免交叉污染，11级HEPA过滤网，能有效过滤内部气溶胶，防止交叉污染。

*IAP功能：具备，可随时在线升级固件

适用耗材：96孔深孔板和8联磁棒套

使用电源：AC220V 50Hz/60Hz

尺寸重量：1400*750*1775mm，423kg，功率：1600VA

产品拥有CE和FDA认证，生产企业拥有ISO13485和9001认证。
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