
BBR-4V86医用血液冷藏箱技术参数
结构设计：
[bookmark: _GoBack]*1、箱体外壳采用优质冷轧钢板，经过环保、陶化、喷涂等工艺，耐腐蚀性强；
*2、内箱采用SUS304不锈钢板；
*3、发泡门体，保温效果更好；
温度控制：
1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；
*2、精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃，感温盒设计，模拟显示血袋内部真实温度；
3、温度设定值偏差保护，避免误操作；
*4、标配热敏打印机，可以实时或定期打印温度数据；
*5、冷气背吹设计，箱内温度稳定在4±2℃范围内；
6、可靠的温度控制，提供试剂、药品、样本所需的存储环境。
制冷系统：
*1、国际知名品牌压缩机，无氟环保高效制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低；
*2、铜管铝翅片式蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定；
*3、高密度保温发泡层采用聚氨酯环戊烷发泡剂，保温效果好。
安全保障：
*1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持72小时）、开关门异常报警功能；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；
*2、温控器测点双显示双控制运行模式；
*3、密码保护功能，防止随意调整运行参数；
*4、断电保护：延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。
人性化设计：
1、输入电压：220V～±10％；
*2、安全门锁设计，防止随意开启，存放物品更安全；
3、数字显示便于观察；
*4、标配测试孔，方便用户监测和实验采集数据；
5、搁架高度可调设计，适用于存储不同高度的物品；
6、万向脚轮设计，方便用户移动设备；
*7、高密度发泡层门体配合中空钢化玻璃门，电加热防凝露设计，展示效果俱佳；
*8、外门带自回弹装置，避免用户取完物品后忘记关门或门关不紧。
*9、独立透明内门设计，确保开门使用时冷量损失最低，节能降耗；
10、内置LED节能照明灯，方便观察箱内物品。


	BIOBASE
	型号
	BBR-4V86

	
	图片
	[image: BBR-4V86]

	技术参数
	搁架及储血筐材质
	钢丝浸塑

	
	搁架层数/储血筐个数
	2/6

	
	制冷方式（风冷/直冷）
	风冷

	
	除霜方式（自动/手动）
	自动

	
	制冷剂/g
	R134a/185g

	
	噪音级别
	55dB（A）

	温度
	使用环境
	10~32℃

	
	箱内温度范围
	4±2℃

	制冷配件
	蒸发器类型
	翅片式

	
	蒸发器材料
	铜管铝翅片

	
	冷凝器类型
	翅片式

	
	冷凝器材料
	铜管铝翅片

	温控系统
	传感器类型
	NTC

	
	温控器
	电子温控

	
	显示方式
	数码显示

	电参数
	电压/频率（V/Hz)
	220/50 220/60 

	
	功率（VA)
	264

	材质
	内部材料
	不锈钢板

	
	外部材料
	喷涂钢板

	
	隔热层
	聚氨酯环戊烷发泡

	尺寸
	有效容积（L)
	86

	
	450cc血袋数
	11*3*2=66

	
	净重/毛重（kg)
	74/103

	
	外部尺寸（宽*深*高)(mm)
	530*660*1037

	
	内部尺寸（宽*深*高)(mm)
	430*459*495

	
	包装尺寸（宽*深*高)(mm)
	680*740*1330

	报警
	高低温报警
	√

	
	断电报警
	√

	
	温控器故障报警
	√

	
	电池开关报警
	√

	
	门开关报警
	√

	
	断电报警时长（h）
	72

	附件
	脚轮
	有

	
	刹车
	有

	
	外门类型
	发泡+电加热玻璃门+门锁

	
	内门（亚克力）
	2

	
	测试孔(数量/位置/内径）
	1/右侧/φ23

	
	灯（LED/荧光灯)
	LED

	其他
	认证
	9001/13485
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