BBR-4V86医用血液冷藏箱技术参数

结构设计：

*1、箱体外壳采用优质冷轧钢板，经过环保、陶化、喷涂等工艺，耐腐蚀性强；

*2、内箱采用SUS304不锈钢板；

*3、发泡门体，保温效果更好；

温度控制：

1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；

*2、精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃，感温盒设计，模拟显示血袋内部真实温度；

3、温度设定值偏差保护，避免误操作；

*4、标配热敏打印机，可以实时或定期打印温度数据；

*5、冷气背吹设计，箱内温度稳定在4±2℃范围内；

6、可靠的温度控制，提供试剂、药品、样本所需的存储环境。

制冷系统：

*1、国际知名品牌压缩机，无氟环保高效制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低；

*2、铜管铝翅片式蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定；

*3、高密度保温发泡层采用聚氨酯环戊烷发泡剂，保温效果好。

安全保障：

*1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持72小时）、开关门异常报警功能；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；

*2、温控器测点双显示双控制运行模式；

*3、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

*4、断电保护：延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。

人性化设计：

1、输入电压：220V～±10％；

*2、安全门锁设计，防止随意开启，存放物品更安全；

3、数字显示便于观察；

*4、标配测试孔，方便用户监测和实验采集数据；

5、搁架高度可调设计，适用于存储不同高度的物品；

6、万向脚轮设计，方便用户移动设备；

*7、高密度发泡层门体配合中空钢化玻璃门，电加热防凝露设计，展示效果俱佳；

*8、外门带自回弹装置，避免用户取完物品后忘记关门或门关不紧。

*9、独立透明内门设计，确保开门使用时冷量损失最低，节能降耗；

10、内置LED节能照明灯，方便观察箱内物品。

| BIOBASE | 型号 | BBR-4V86 |
| --- | --- | --- |
|  | 图片 |  |
| 技术参数 | 搁架及储血筐材质 | 钢丝浸塑 |
|  | 搁架层数/储血筐个数 | 2/6 |
|  | 制冷方式（风冷/直冷） | 风冷 |
|  | 除霜方式（自动/手动） | 自动 |
|  | 制冷剂/g | R134a/185g |
|  | 噪音级别 | 55dB（A） |
| 温度 | 使用环境 | 10~32℃ |
|  | 箱内温度范围 | 4±2℃ |
| 制冷配件 | 蒸发器类型 | 翅片式 |
|  | 蒸发器材料 | 铜管铝翅片 |
|  | 冷凝器类型 | 翅片式 |
|  | 冷凝器材料 | 铜管铝翅片 |
| 温控系统 | 传感器类型 | NTC |
|  | 温控器 | 电子温控 |
|  | 显示方式 | 数码显示 |
| 电参数 | 电压/频率（V/Hz) | 220/50 220/60 |
|  | 功率（VA) | 264 |
| 材质 | 内部材料 | 不锈钢板 |
|  | 外部材料 | 喷涂钢板 |
|  | 隔热层 | 聚氨酯环戊烷发泡 |
| 尺寸 | 有效容积（L) | 86 |
|  | 450cc血袋数 | 11*3*2=66 |
|  | 净重/毛重（kg) | 74/103 |
|  | 外部尺寸（宽*深*高)(mm) | 530*660*1037 |
|  | 内部尺寸（宽*深*高)(mm) | 430*459*495 |
|  | 包装尺寸（宽*深*高)(mm) | 680*740*1330 |
| 报警 | 高低温报警 | √ |
|  | 断电报警 | √ |
|  | 温控器故障报警 | √ |
|  | 电池开关报警 | √ |
|  | 门开关报警 | √ |
|  | 断电报警时长（h） | 72 |
| 附件 | 脚轮 | 有 |
|  | 刹车 | 有 |
|  | 外门类型 | 发泡+电加热玻璃门+门锁 |
|  | 内门（亚克力） | 2 |
|  | 测试孔(数量/位置/内径） | 1/右侧/φ23 |
|  | 灯（LED/荧光灯) | LED |
| 其他 | 认证 | 9001/13485 |