通风柜主要技术参数

型号：FH1200(B)
一、技术参数

1、通风柜基本参数：

（1）外部尺寸≥（L×D×H）1200mm×800mm×2410mm；（尺寸可根据要求订制修改）

（2）内部尺寸≥（L×D×H）990mm ×600mm×870mm 。
（3）台面板到地面高度：900mm；
（4）所需排风量：710 m³/h；
（5）额定功率：550W(含负载)；
（6）照度：≥300lx；

（7）前窗玻璃开口高度：750mm；

（8）LED日光灯功率：12W；
（9）重量：毛重305KG

（10）使用人数：1—2人；

（11）木包装外尺寸：上柜：1340*940*1900mm；下柜：1340*940*1050mm；
二、产品概念：
在化学实验室中，实验操作时会产生各种有害有味气体、臭气、湿气以及腐蚀性物质，为了保护使用者安全，防止实验中的污染物质向实验室扩散，在污染源附近要使用通风柜。

三、结构功能特点

1、通风柜外壳采用1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性。
2、通风柜操作区采用抗倍特板，具有较高的防酸碱性；台面板采用实心理化板，能够拆卸便于清理。

3、通风柜前视窗为手动视窗，可以在行程范围内的任意高度停止。

4、通风柜前视窗玻璃是5mm厚钢化玻璃。

* 5、通风柜控制面板采用轻触式开关，集通风柜电源键、风机键、风机调速键、插座键、日光灯键于一身，搭配LED三位数码显示屏，显示风机档位，使机器外形美观，易于操作。

6、 通风柜电控系统具有防过载、防触电等功能，性能稳定，使用寿命长。

7、 通风柜插座采用实验室专用安全产品，带透明防溅盖，美观，耐用。

* 8、通风柜配置底柜，底柜采用1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性；底柜1060*480*730mm（L×D×H）的超大空间可以放置实验室用品；底柜与上柜体配套使通风柜更加美观实用。

9、通风柜可选配壁式供水考克、供水流量控制阀、壁式供气考克、供气流量控制阀、实验室水槽，方便实验进行。

10、通风柜可选配内置PP轴流风机，风量大、噪音小，方便客户安装。

11、通风柜具有断电记忆功能，即当遇到突然断电后，再次通电可保持断电前的工作状态，方便实验操作。

