无管道通风柜主要技术参数

型号：FH1000(C)
一、技术参数

※1、通风柜基本参数：

（1）外部尺寸（L×D×H）1000mm×830mm×2140mm；

（2）内部尺寸（L×D×H）910mm×690mm×740mm。

（3）吸入口风速：0.4～0.6m/s；

（4）系统排风量：136 m³/h；

（5）额定功率：400 W(不包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)；

（6）噪音等级：≤58dB（A）；

（7）照度：≥400lx；

（8）LED日光灯功率：14W*2；

（9）使用人数：1—2人；

二、产品概念：

在化学实验室中，实验操作时会产生各种有害有味气体、臭气、湿气以及腐蚀性物质，为了保护使用者安全，防止实验中的污染物质向实验室扩散，在污染源附近要使用通风柜。

注意: FH (C) 系列无管道通风柜的过滤器对氢气、氨和惰性气体、甲烷乙烷、环氧乙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、丙烯、丙炔、乙快、有机磷化合物、汞、氰化氢、放射性同位素等吸附效果差，一般讲对气体分子量小于36的气体吸附效果不好，不建议使用此类通风柜。另外，挥发量大的化学物的实验，发烟量大的实验，强酸碱、易燃易爆剧毒的实验，不能使用此类通风柜。

三、结构功能特点

1、通风柜外壳采用≥1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性。

※2、通风柜台面板采用12.7mm厚实心理化板台面边缘上口做斜角或圆角处理，下口去毛刺处理，表面做哑光处理，能够拆卸便于清理。

3、三面亚克力视窗，前窗采用8mm厚透明亚克力三段式反转设计，便于操作。

※4、前窗有8°生理斜度，符合人体工程学设计，视角更大，操作者使用更为便捷。
※5、采用5触摸显示屏控制800×480 图形点阵 K600+内核 65K 色 DGUS 屏。集控制于一身，使机器外形美观，易于操作。

※6、通风柜配置底柜，底柜采用≥1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性；底柜超大空间可以放置实验室用品；底柜与上柜体配套使通风柜更加美观实用。底柜配置10A多功能三孔插座，实验室专用安全产品，带透明防溅盖，美观，耐用。可选配实验室专用水、气龙头，水槽。

※8、 配置两片化学过滤器，采用改性椰壳活性炭+高锰酸钾氧化铝球配比组成，碘值高，可针对实验室气体进行吸附，具有过滤器寿命报警和计时功能。
9、针对于实验产生的气溶胶颗粒可选配HEPA过滤器进行针对性过滤，要求对0.3um以上的气溶胶颗粒过滤效率≥99.995%。

※10、配置柜体内外VOC传感器探头,探头内置FIGARO费加罗空气质量模块TGS2602，可检测室内及过滤器的空气污染情况，超过安全值后显示声光报警。

※11、配置温湿度传感器，温度范围在-40-120℃ 湿度范围为0~100%RH，可实时检测室内的温湿度。

※12、配置面风速传感器，输出信号0-5V 线性   精度（20℃/45%RH/1013hpa条件下） 0-3m/s:：±（0.06m/s+2%m.v.)，可实时检测反馈柜体前窗面风速情况并反馈于屏幕上，具有低风速报警功能。

13、通风柜配置国内知名品牌EC后向离心风机，风量大、噪音小。

四、认证资质
 ※ ISO 9001、ISO 13485质量管理体系认证

 ISO14001环境管理体系认证

 ISO45001职业健康安全管理体系认证
※ 具有欧盟CE认证
