通风柜主要技术参数

型号：FH1800(E)
一、技术参数

※1、通风柜基本参数：

（1）外部尺寸（L×D×H）1800mm×800mm×2515mm；（尺寸可根据要求订制修改）

注：含水龙头控制阀外尺寸深度方向为：830mm。

（2）内部尺寸（L×D×H）1590mm ×600mm×870mm 。

（3）台面板到地面高度：900mm；

（4）吸入口风速：0.3～0.8m/s；

（5）系统排风量：1140 m³/h；

（6）额定功率：500 W(不包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)；

（7）噪音等级：≤68dB（A）；

（8）照度：≥300lx；

（9）前窗玻璃开口高度：750mm；

（10）LED日光灯功率：40W；

（11）重量：毛重365KG ；

（12）使用人数：2—3人；

（13）木包装外尺寸：上柜：1940*940*1900mm；下柜：1940*940*1050mm；

二、产品概念：

在化学实验室中，实验操作时会产生各种有害有味气体、臭气、湿气以及腐蚀性物质，为了保护使用者安全，防止实验中的污染物质向实验室扩散，在污染源附近要使用通风柜。

三、结构功能特点

1、通风柜外壳采用≥1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性。

※2、通风柜操作区采用耐污染、易清洁、抗菌、抗冲击厚度5mm实心抗倍特板，三段式导流设计对不同重量气体有效排放，并易于拆卸清 洁更换；台面板采用12.7mm厚实心理化板台面边缘上口做斜角或圆角处理，下口去毛刺处理，表面做哑光处理，能够拆卸便于清理。

※3、通风柜前视窗为手动视窗，配重结构，钢丝绳传动，可以在行程范围内的任意高度停止。

4、通风柜前视窗玻璃是5mm厚钢化玻璃。

※ 5、通风柜控制面板采用轻触式开关，集通风柜电源键、风机键、风机调速键、插座键、日光灯键于一身，搭配LED三位数码显示屏，显示风机档位，使机器外形美观，易于操作。

6、 通风柜电控系统具有防过载、防触电等功能，性能稳定，使用寿命长。

7、通风柜配置10A多功能三孔插座，实验室专用安全产品，带透明防溅盖，美观，耐用。

※8、通风柜配置底柜，底柜采用≥1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性；底柜超大空间可以放置实验室用品；底柜与上柜体配套使通风柜更加美观实用。

※9、通风柜配置壁式供水考克、供水流量控制阀，主体为加厚铜质，表面高亮度进口环氧树脂涂层，90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴;高密度PP旋钮，配置实验室水槽：高密度PP材料，耐强酸碱。稳定性强，并具有弹性、韧性，不易老化。厚度5-8mm，方便实验进行。

10、通风柜内置PP离心风机，风量大、噪音小，方便客户安装。

11、通风柜具有断电记忆功能，即当遇到突然断电后，再次通电可保持断电前的工作状态，方便实验操作。

※12、照明：采用长条灯罩式设计，内置一体化LED灯管，光照度≥300LUX，灯管与操作区通过前窗玻璃隔开，与通风柜内的气流无接触。
四、认证资质
 1、※ ISO 9001、ISO 13485质量管理体系认证

     2、ISO14001环境管理体系认证

     3、ISO45001职业健康安全管理体系认证

     4、※ 具有欧盟CE认证

